Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego

[image: image1]
REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

Numer postępowania:

SR/XV-270-38-AG/25
Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO
	L.p.
I
	Parametry

II
	Parametr wymagany (graniczny)
III
	Parametr

oferowany
TAK/NIE,
podać/ opisać wartości oferowane

IV
	Zakres punktacji
V

	A. APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO DZIECI I DOROSŁYCH– 2 szt.

	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	

	1.
	Nazwa sprzętu
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY OGÓLNE


	5.
	Aparat jezdny  
	Tak 
	
	Bez punktacji

	6.
	Aparat wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.
	Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz,

wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda)
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.
	Transformator separacyjny
	Tak
	
	Bez punktacji

	10.
	Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	11.
	Zasilanie w gazy ( O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O)
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Prezentacja ciśnień gazów zasilających z sieci centralnej i butli rezerwowych na ekranie głównym aparatu do znieczulenia
	Tak 
	
	Bez punktacji

	14.
	Węże wysokociśnieniowe ( O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m.
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza
	Tak
	
	Bez punktacji

	16.
	Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	18.
	Elektroniczny  mieszalnik gazów
	Tak
	
	Bez punktacji

	19.
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%.  
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum trzy szuflady na akcesoria w tym jedną zamykaną na kluczyk
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła.
	Tak
	
	Bez punktacji

	23.
	Światło typu LED z płynną regulacją
	Tak
	
	Bez punktacji

	UŁAD ODDECHOWY

	24.
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych
	Tak
	
	Bez punktacji

	25.
	Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	26.
	Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	27.
	Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum:  od 25 l/min. do 75 l/min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	28.
	Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej  do 1,4 l.
	Tak
	
	Bez punktacji

	29.
	Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. Wymiana bez stosowania narzędzi.
	Tak
	
	Bez punktacji

	30.
	Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu
	Tak 
	
	Bez punktacji

	31.
	Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny)
	Tak
	
	Bez punktacji

	32.
	Urządzenie do ekonomizacji znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	33.
	Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej
	Tak
	
	Bez punktacji

	34.
	Wyświetlanie wartości minimalnego przepływu O2 potrzebnego do utrzymania zdefiniowanego przez użytkownika stężenia wdechowego tlenu
	Tak
	
	Bez punktacji

	35.
	Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu(np. w Euro, dolar) – wyświetlanie w sposób ciągły razem z wartością przepływu anestetyku w ml/h
	Tak
	
	Bez punktacji

	36.
	Układ oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu nadający się do sterylizacji w autoklawie
	Tak
	
	Bez punktacji

	RESPIRATOR ANESTETYCZNY

	37.
	Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC).
	Tak
	
	Bez punktacji

	38.
	Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC).
	Tak
	
	Bez punktacji

	39.
	Tryby z gwarantowaną objętością
	Tak
	
	Bez punktacji

	40.
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym
	Tak
	
	Bez punktacji

	41.
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym
	Tak
	
	Bez punktacji

	42.
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością
	Tak
	
	Bez punktacji

	43.
	Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 l/min.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	44.
	Tryb wentylacji CPAP+PSV
	Tak
	
	Bez punktacji

	45.
	Tryb wentylacji ręczny
	Tak
	
	Bez punktacji

	46.
	Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający co najmniej wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2, z informacją na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym
	Tak
	
	Bez punktacji

	47.
	Pauza w przepływie gazów minimum do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej
	Tak
	
	Bez punktacji

	48.
	Automatyczny jednoetapowy manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych- podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna – z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu
	Tak
	
	Bez punktacji

	49.
	Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu i wyświetlaniem wartości podatności płuc przy każdym etapie procedury

Możliwość przekonfiguracji min. 4 procedur
	Tak
	
	Bez punktacji

	50.
	Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną.
	Tak
	
	Bez punktacji

	51.
	Przełączanie mechaniczne wentylacji  przy pomocy dźwigni 
	Tak
	
	Bez punktacji

	52.
	Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4.
	Tak
	
	Bez punktacji

	53.
	Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum  4 ÷ 100 oddechów / min.  
	Tak
	
	Bez punktacji

	54.
	Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml.
	Tak
	
	Bez punktacji

	55.
	Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej:

 minimum 5 ÷ 1500 ml.
	Tak
	
	Bez punktacji

	56.
	Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O.
	Tak
	
	Bez punktacji

	57.
	Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	SYSTEM ALARMÓW

	58.
	Alarm niskiej objętości minutowej (MV)  i  objętości oddechowej (TV).
	Tak
	
	Bez punktacji

	59.
	Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym
	Tak
	
	Bez punktacji

	60.
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	61.
	Alarm Apnea.
	Tak
	
	Bez punktacji

	62.
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną.
	Tak
	
	Bez punktacji

	63.
	Alarm braku zasilania w gazy
	Tak
	
	Bez punktacji

	POMIARY I OBRAZOWANIE

	64.
	Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	65.
	Pomiar objętości oddechowej (TV).
	Tak
	
	Bez punktacji

	66.
	Pomiar objętości minutowej (MV).
	Tak
	
	Bez punktacji

	67.
	Pomiar częstości oddechu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	68.
	Pomiar ciśnienia szczytowego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	69.
	Pomiar ciśnienia średniego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	70.
	Pomiar ciśnienia Plateau.
	Tak
	
	Bez punktacji

	71.
	Pomiar ciśnienia PEEP.
	Tak
	
	Bez punktacji

	72.
	Manometr pomiaru ciśnienia w układzie wyświetlany na ekranie głównym aparatu do znieczulenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	73.
	Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną.
	Tak
	
	Bez punktacji

	74.
	Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	75.
	Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	76.
	Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	77.
	Przekątna ekranu: minimum 15".
	Tak
	
	Bez punktacji

	78.
	Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli.
	Tak
	
	Bez punktacji

	79.
	Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu
	Tak
	
	Bez punktacji

	80.
	Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	81.
	Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora.
	Tak
	
	Bez punktacji

	82.
	Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym.
	Tak
	
	Bez punktacji

	83.
	Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	84.
	Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	85.
	Prezentacja pętli:

-ciśnienie / objętość

-przepływ / objętość

-ciśnienie/przepływ
	Tak
	
	Bez punktacji

	86.
	Prezentacja podatności układu oddechowego
	Tak


	
	Bez punktacji

	87.
	Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej
	Tak
	
	Bez punktacji

	88.
	Możliwość zapisania min. 6 pętli spirometrycznych
	Tak
	
	Bez punktacji

	89.
	Wyświetlanie aktualnie kreślonej pętli spirometrycznej w nałożeniu na zapisaną pętlę wzorcową
	Tak
	
	Bez punktacji

	90.
	Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy, masy należnej lub wzrostu pacjenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	91.
	Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Mozliwość zastosowania w monitorze
	Tak
	
	Bez punktacji

	92.
	Możliwość zamocowania parowników
	Tak
	
	Bez punktacji

	93.
	Uchwyt dla minimum 2-ch parowników.
	Tak
	
	Bez punktacji

	94.
	Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. 

Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie
	Tak
	
	Bez punktacji

	SSAK

	95.
	Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	96.
	Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy).
	Tak
	
	Bez punktacji

	SYSTEM TESTOWANIA APARATU

	97.
	Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie.
	Tak
	
	Bez punktacji

	98.
	Autotest szczelności włączanych parowników z interakcją z użytkownikiem i zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie aparatu do znieczulenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	99.
	Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu
	Tak
	
	Bez punktacji

	100.
	Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji.
	Tak
	
	Bez punktacji

	101.
	Możliwość rozbudowy o aplikację analityczną umożliwiającą retrospektywną analizę danych. Dane są automatycznie przechwytywane (co 5 sekund) z aparatu do znieczulenia i/lub monitora i przechowywane na chronionej platformie analitycznej opartej na chmurze. Dane w postaci pulpitu nawigacyjnego. Możliwość podglądu danych ze wszystkich sal operacyjnych lub pojedynczych sal. Widok danych z 1-dnia lub miesiąca
	Tak
	
	Bez punktacji

	102.
	Menu w języku polskim.
	Tak
	
	Bez punktacji

	103.
	Urządzenie wyposażone w system zwiększający cyberbezpieczeństwo, zabezpieczone systemowo hasłem lub fizycznie plombą przed nieautoryzowanym dostępem firm trzecich.
	Tak
	
	Bez punktacji

	104.
	Roczny dostęp do interaktywnego symulatora aparatu do znieczulenia na dedykowanej platformie szkoleniowej online dla personelu medycznego szpitala
	Tak
	
	Bez punktacji

	105.
	Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego modułami gazowymi Carescape
	Tak
	
	Bez punktacji

	KARDIOMONITOR

	106.
	Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia).
	Tak
	
	Bez punktacji

	107.
	System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika
	Tak
	
	Bez punktacji

	108.
	Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem
	Tak
	
	Bez punktacji

	109.
	Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń oraz dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów pomiarowych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	110.
	Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów
	Tak
	
	Bez punktacji

	111.
	System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków
	Tak
	
	Bez punktacji

	112.
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	Tak
	
	Bez punktacji

	113.
	Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych
	Tak
	
	Bez punktacji

	114.
	Monitor wyposażony w konfigurowalny tryb nocny: uruchamiany automatycznie w wybranych przez użytkownika godzinach. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	115.
	Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instruckji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami.
	Tak
	
	Bez punktacji

	116.
	Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz
	Tak
	
	Bez punktacji

	117.
	Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	118.
	Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet.
	Tak
	
	Bez punktacji

	119.
	Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych
	Tak
	
	Bez punktacji

	120.
	Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure)
	Tak
	
	Bez punktacji

	121.
	Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrednio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny.
	Tak
	
	Bez punktacji

	122.
	Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp.
	Tak
	
	Bez punktacji

	123.
	Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach.
	Tak
	
	Bez punktacji

	124.
	Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	125.
	Możliwość drukowania krzywych, trendów graficznych i numerycznych na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej - bez konieczności pośredniczenia centrali monitorującej
	Tak
	
	Bez punktacji

	126.
	Do każdego monitora uchwyt montażowy do aparatu do znieczulania. Dostępne uchwyty montażowe monitora: na kolumnę medyczną, ścianę i na podstawie jezdnej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	127.
	Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,6" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli.  Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2".
	Tak
	
	Bez punktacji

	128.
	Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	129.
	Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy lub ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych (standardowych i QR) do portu USB.
	Tak
	
	Bez punktacji

	130.
	Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów
	Tak
	
	Bez punktacji

	131.
	Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich
	Tak
	
	Bez punktacji

	132.
	Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów
	Tak
	
	Bez punktacji

	133.
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m
	Tak
	
	Bez punktacji

	134.
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX2
	Tak
	
	Bez punktacji

	135.
	Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22
	Tak
	
	Bez punktacji

	136.
	Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 5,5 kg
	Tak
	
	Bez punktacji

	137.
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	138.
	EKG
	Tak
	
	Bez punktacji

	139.
	Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG
	Tak
	
	Bez punktacji

	140.
	Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady
	Tak
	
	Bez punktacji

	141.
	Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. z dokładnością +/- 1% lub +/- 1ud/min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	142.
	W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m.
	Tak
	
	Bez punktacji

	143.
	Analiza arytmii
	Tak
	
	Bez punktacji

	144.
	Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii
	Tak
	
	Bez punktacji

	145.
	Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie
	Tak
	
	Bez punktacji

	146.
	Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor.
	Tak
	
	Bez punktacji

	147.
	Analiza ST
	Tak
	
	Bez punktacji

	148.
	Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie
	Tak
	
	Bez punktacji

	149.
	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	150.
	Oddech
	Tak
	
	Bez punktacji

	151.
	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	152.
	Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej
	Tak
	
	Bez punktacji

	153.
	Saturacja (SpO2)
	Tak
	
	Bez punktacji

	154.
	Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET
	Tak
	
	Bez punktacji

	155.
	Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100%
	Tak
	
	Bez punktacji

	156.
	Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji
	Tak
	
	Bez punktacji

	157.
	Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca
	Tak
	
	Bez punktacji

	158.
	Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2.
	Tak
	
	Bez punktacji

	159.
	W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	160.
	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)
	Tak
	
	Bez punktacji

	161.
	Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	162.
	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut
	Tak
	
	Bez punktacji

	163.
	Funkcja stazy żylnej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	164.
	Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków z możliwością indywidualnej konfiguracji liczby powtórzeń oraz interwału
	Tak
	
	Bez punktacji

	165.
	Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	166.
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym
	Tak
	
	Bez punktacji

	167.
	W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	168.
	Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu
	Tak
	
	Bez punktacji

	169.
	Temperatura
	Tak
	
	Bez punktacji

	170.
	Pomiar temperatury w 2 kanałach
	Tak
	
	Bez punktacji

	171.
	Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur
	Tak
	
	Bez punktacji

	172.
	Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru
	Tak
	
	Bez punktacji

	173.
	W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	174.
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)
	Tak
	
	Bez punktacji

	175.
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów
	Tak
	
	Bez punktacji

	176.
	Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg
	Tak
	
	Bez punktacji

	177.
	Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień
	Tak
	
	Bez punktacji

	178.
	Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny
	Tak
	
	Bez punktacji

	179.
	Ciągły, automatyczny pomiar parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia. Prezentacja wyników pomiarów na ekranie głównym. Parametry zapisywane w trendach.
	Tak
	
	Bez punktacji

	180.
	W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał)
	Tak
	
	Bez punktacji

	181.
	Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT)
	Tak
	
	Bez punktacji

	182.
	Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem mechanosensora, elektrosensora lub akcelerometru 3D
	Tak
	
	Bez punktacji

	183.
	Możliwość wyboru pomiędzy przynajmniej dwoma metodami pomiarowymi, wykorzystującymi czujniki w różnych technologiach
	Tak
	
	Bez punktacji

	184.
	Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF
	Tak
	
	Bez punktacji

	185.
	Kardiomonitor wyposażony w funkcje:
- tzw. Hookup-advisor - narzędzie ekranowe podpowiadające rozmieszczenie elektrod oraz umożliwiające weryfikację prawidłowego ich kontaktu ze skórą pacjenta,
- dźwiękową sygnalizację stymulacji,
- dźwiękową sygnalizację ustępowania blokady.
	Tak
	
	Bez punktacji

	186.
	Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora.
	Tak
	
	Bez punktacji

	187.
	W komplecie do każdego monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni dla pacjentów dorosłych oraz min. 30 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora.
	Tak
	
	Bez punktacji

	188.
	Pomiar głębokości uśpienia
	Tak
	
	Bez punktacji

	189.
	Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS lub Entropii
	Tak
	
	Bez punktacji

	190.
	Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR.
	Tak
	
	Bez punktacji

	191.
	Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora.
	Tak
	
	Bez punktacji

	192.
	W komplecie do każdego monitora: przewód i 25 czujników na czoło dla pacjentów dorosłych. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora.
	Tak
	
	Bez punktacji

	193.
	Pomiar głębokości analgezji
	Tak
	
	Bez punktacji

	194.
	Pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI
	Tak
	
	Bez punktacji

	195.
	Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	196.
	Pomiar realizowany za pośrednictwem czujnika saturacji - bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów zużywalnych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	197.
	Wynik pomiaru prezentowany na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości uśpienia, w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających.
	Tak
	
	Bez punktacji

	198.
	W komplecie do każdego kardiomonitora komplet akcesoriów do pomiaru u min. 300 pacjentów. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	199.
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczą identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Możliwość zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i aparatami do znieczulania tego samego producenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	200.
	Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	201.
	Możliwość rozbudowy o podłączenie aparatu do znieczulania, zapewniające prezentację na ekranie kardiomonitora wartości parametrów i krzywych dynamicznych oraz sygnalizację alarmów. Dane przesyłane dalej do systemu centralnego monitorowania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	202.
	Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm
	Tak
	
	Bez punktacji

	203.
	Możliwość zmiany priorytetu alarmów
	Tak
	
	Bez punktacji

	204.
	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.
	Tak
	
	Bez punktacji

	205.
	Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	206.
	Granice regulowane indywidualnie - w oknach poszczególnych parametrów - oraz zbiorczo, w oknie ustawień alarmów
	Tak
	
	Bez punktacji

	207.
	Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	208.
	Możliwość bezdotykowego wyciszania alarmów gestem - poprzez odpowiedni ruch dłonią przed ekranem kardiomonitora
	Tak
	
	Bez punktacji

	209.
	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku
	Tak
	
	Bez punktacji

	210.
	Możliwość rozbudowy kardiomonitora o funkcję zaawansowanych alarmów ułatwiających diagnozowanie trudnch stanów klinicznych poprzez informowanie personelu o jednoczasowym zajściu kilku warunków brzegowych - konfigurowanych przez użytkownika - związanych z wartościami różnych mierzonych parametrów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	211.
	Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin.
	Tak
	
	Bez punktacji

	212.
	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów
	Tak
	
	Bez punktacji

	213.
	Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej
	Tak
	
	Bez punktacji

	214.
	Monitor z możliwością rozbudowy o funkcje wczesnego ostrzegania wg skali NEWS2 i MEWS oraz funkcję OxyCRG oraz wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP.
	Tak
	
	Bez punktacji

	215.
	Monitor wyposażony w funkcję przenoszenia konfiguracji oraz trendów parametrów życiowych pacjenta za pośrednictwem pamięci USB. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona przed niepowołanym dostępem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel lub Acrobat Reader.
	Tak
	
	Bez punktacji

	216.
	Dodatkowy kardiomonitor  mocowany na ramieniu o tych samych parametrach i wytycznych jak kardiomonitory opisane powyżej do oferowanego aparatu do znieczulenia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	INNE

	217.
	Okres gwarancji  na cały system min 24 m-ce
	Tak – podać
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	218.
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem
	Tak
	
	Bez punktacji

	219.
	7 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak
	
	Bez punktacji

	220.
	Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok
	Tak
	
	Bez punktacji

	221.
	Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu
	Tak
	
	Bez punktacji

	222.
	Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 5 dni kalendarzowych jeśli część zastępcza dostępna jest w Polsce, liczonych od dnia zgłoszenia usterki
	Tak
	
	Bez punktacji

	223.
	Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 10 dni kalendarzowych, jeśli część sprowadzana jest z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia awarii /  wady
	Tak
	
	Bez punktacji

	224.
	Po 10 dniach kalendarzowych od zgłoszenia naprawy/usunięcia wady  awarii jeśli nie uda się  przywrócenia sprzętu /urządzenia do pełnej sprawności wykonawca dostarczy bezpłatnie sprzęt/ urządzenie zastępcze do czasu zakończenia naprawy lub przywrócenia do pełnej sprawności sprzętu/urządzenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	225.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD
	Tak
	
	Bez punktacji

	226.
	Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	227.
	Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego
	Tak
	
	Bez punktacji

	228.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	
	Bez punktacji


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 36 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
 

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

   

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................
 
Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie trwania gwarancji .
Aparat do znieczulenia ogólnego
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	ilość
	VAT%
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa 

brutto
	Wartość oferty netto
	Wartość oferty brutto



	1.
	Aparat do znieczulenia ogólnego
	2 szt.
	
	
	
	
	

	Łącznie:
	
	


PAGE  
Strona 3 z 7

[image: image1][image: image2.png]2201 Ochrona ludnosci
iobrona cywilna



