Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego
[image: image1.png]2201 Ochrona ludnosci
iobrona cywilna




REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

Numer postępowania:

            SR/XV-270-39-EFK/25
Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ŁÓŻKA MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII
	L.p.

I
	Parametry 
II
	Parametr wymagany (graniczny)
III
	Parametr

oferowany 
TAK/NIE,
podać/ opisać wartości oferowane
IV


	Zakres punktacji
V

	A. ŁÓŻKA MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII – 4 sztuki


	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	

	1.
	Nazwa handlowa sprzętu
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, sprzęt nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY I W MAGANIA OGÓLNE



	1.
	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.
	Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 215,8 cm
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3.
	Możliwość przedłużenia leża o 20 cm
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.
	Szerokość całkowita łóżka  przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach od 99 do 100 cm
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	5.
	Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągnięcia wysokości minimalnej
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym koloru pomarańczowego 
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.
	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca od 43 do 44 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm)
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	8.
	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca od 80 do 81 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm)
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	9.
	Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem od 20 do 21 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm)
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	10.
	Regulowane, tworzywowe klamry obejmujące materac, 2 szt. po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi.
	Tak
	
	Bez punktacji

	11.
	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców ze zintegrowaną, zaawansowaną funkcją autokontur. Podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia pleców powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, z 5 sekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud. Brak wydzielonych przycisków do regulacji funkcji autokontur.
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu  ramy leża 0-65°
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem
	Tak
	
	Bez punktacji

	14.
	Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 0-28°
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża Manualna regulacja segmentu podudzia min. -3° do -20°
	Tak
	
	Bez punktacji

	16.
	Ruch wsteczny segmentu oparcia
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.
	Tak
	
	Bez punktacji

	18.
	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	19.
	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. ( -17°) - (+17°)
	Tak 
	
	Bez punktacji

	20.
	Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca repozycjonowanie pacjenta - łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów aż do uzyskania pozycji horyzontalnej a następnie przechyla leże do pozycji Trendelenburga do -7°. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych  ruchów,  włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku
	Tak
	
	Bez punktacji

	23.
	Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów tj. poziomuje segment ud, podnosi jednocześnie segment oparcia do 45° oraz obniża powierzchnię leża do wymaganej wysokości, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka
	Tak
	
	Bez punktacji

	24.
	Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne
	Tak 
	
	Bez punktacji

	25.
	Podświetlenie nocne dwukolorowe, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka, łóżko automatycznie zmienia kolor podświetlenia na w sytuacji gdy znajduje się w innym położeniu niż najniższe
	Tak 
	
	Bez punktacji

	26.
	4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy 150 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	27.
	Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie  uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta
	Tak 
	
	Bez punktacji

	28.
	Koło sterujące pod segmentem oparcia
	Tak 
	
	Bez punktacji


	29.
	Alarm niezaciągniętego hamulca
	Tak 
	
	Bez punktacji

	30.
	Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia oraz wyrównanie wysokości łóżka po wyższej stronie, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	31.
	Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego przycisku w kolorze żółtym zlokalizowanym po zewnętrznej stronie barierek bocznych.  Łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu wypoziomowania leża, rama wyrównuje się z obniżoną stroną.  
	Tak 
	
	Bez punktacji

	32.
	Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem
	Tak 
	
	Bez punktacji

	33.
	Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz  kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek
	Tak
	
	Bez punktacji

	34.
	Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne łatwe w dezynfekcji spełniające nową normę EN 60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło
	Tak 
	
	Bez punktacji

	35.
	Przestrzeń niezbędna na opuszczenie/podniesienie barierek bocznych - 40 mm z każdej strony łóżka
	Tak 
	
	Bez punktacji

	36.
	Łóżko wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora
	Tak
	
	Bez punktacji

	37.
	Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	38.
	Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek
	Tak
	
	Bez punktacji

	39.
	Łóżko wyposażone w graficzny interfejs użytkownika -dotykowy, kolorowy ekran LCD zlokalizowany po jednej stronie łóżka na barierce bocznej służacy do obsługi zintegrowanego materaca, alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	40.
	Automatyczne wygaszenie ekranu LCD po 10 minutach
	Tak 
	
	Bez punktacji

	41.
	Alarm opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45° z możliwością zawieszenia podnoszący stopień bezpieczeństwa pacjentów
	Tak 
	
	Bez punktacji

	42.
	Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta klasy III w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną
	Tak 
	
	Bez punktacji

	43.
	Możliwość zapisania ostatniego pomiaru wagi w celu porównania zmiany masy ciała pacjenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	44.
	Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością 100g
	Tak
	
	Bez punktacji

	45.
	Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian.
	Tak
	
	Bez punktacji

	46.
	Automatycznie wygaszana po 30 sekundach wartość masy ciała pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	47.
	Nieruchomy szczyt górny
	Tak
	
	 

	48.
	Dodatkowa półka na pościel
	Tak 
	
	Bez punktacji

	49.
	Materac powietrzny wspomagający profilaktykę i leczenie: odleżyn oraz powikłań płucnych związanych z unieruchomieniem.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	50.
	Długość materaca 203 cm
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	51.
	Szerokość materaca 92 cm
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	52.
	Grubość materaca 25 cm
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	53.
	Waga materaca do 26 kg
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	54.
	Moduł sterujący oraz zasilający wbudowany w materac
	Tak
	
	Bez punktacji

	55.
	Materac obsługiwany z poziomu zewnętrznego panelu sterowania wyposażonego w dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD i niezależny przycisk RKO wyraźnie oznaczony
	Tak
	
	Bez punktacji

	56.
	Automatyczna blokada ekranu dotykowego po 2 minutach braku aktywności. Po kolejnych 8 minutach braku aktywności ekran wygasi się.
	Tak
	
	Bez punktacji

	57.
	Materac terapeutyczny składający się z pięciu stref:                                                                                                                                                      - Strefa sekcji głowy (cztery komory powietrzne),                                                                                                                                                      - Strefa sekcji pleców (pięć komór powietrznych),                                                                                                                                       - Strefa sekcji krzyżowej (osiem komór powietrznych),                                                                                                                                        - Strefa sekcji ud (dwie komory powietrzne),                                                                                                                                                       - Strefa sekcji pięt (11 komór powietrznych).
	Tak 
	
	Bez punktacji

	58.
	Materac z możliwością pracy w trybie zmiennego niskiego ciśnienia bądź ciągłego niskiego ciśnienia.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	59.
	Materac wyposażony w ręczną  regulację ustawień komfortu z zakresie od 1 do 5.
	Tak
	
	Bez punktacji

	60.
	Materac wyposażony w zintegrowaną kieszeń na kasetę RTG minimalizującą konieczność repozycjonowania pacjenta do wykonania badania
	Tak
	
	Bez punktacji

	61.
	Materac wyposażony w zintegrowany system zarządzania mikroklimatem, który został zaprojektowany w celu obniżenia temperatury i wilgotności na styku ciała pacjenta z materacem a tym samym ograniczeniem maceracji tkanki mającej wpływ na odleżyny i poprawę komfortu pacjenta. System w formie maty połączonej przewodem powietrznym z modułem sterującym materaca i zlokalizowanej bezpośrednio pod pokrowcem i stanowiącej jedną całość z powierzchnią materaca. Funkcja uruchamiana z poziomu ekranu dotykowego modułu sterowania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	62.
	Materac wyposażony w funkcję wspomagającą mobilizację pacjenta (obroty na boki). Materac obraca pacjenta na prawo lub lewo. Maksymalny czas przebywanie na każdym z boków 30 min. Po tym czasie  wyświetlane są komunikaty i uruchamia się alarm. Funkcja uruchamiana z poziomu ekranu dotykowego modułu sterowania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	63.
	Materac wyposażony w funkcję pomagającą zmniejszyć nacisk na kość krzyżową  poprzez obroty w obrębie górnej części ciała pacjenta. Przed uruchomieniem funkcji należy określić wagę pacjenta wybierając jedną z 4 opcji w zakresie 40-185 kg. Funkcja uruchamiana z poziomu ekranu dotykowego modułu sterowania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	64.
	Możliwość ustawienia funkcji  pomagającej zmniejszyć nacisk na kość krzyżową w trybie ręcznym (możliwość wyboru strony i siły wychylenia w 4-stopniowej skali oraz czasu trwania pozostawania w danej pozycji od 30 minut do 4 godzin.
	Tak
	
	Bez punktacji

	65.
	Możliwość ustawienia funkcji  pomagającej zmniejszyć nacisk na kość krzyżową w trybie automatycznym (możliwość niezależnego określenia  czasu trwania wychylenia na każdy z boków oraz  w pozycji płaskiej w zakresie od 2 minut do 2 godzin a także siły wychylenia na każdy z boków w 4-stopniowej skali)
	Tak
	
	Bez punktacji

	66.
	Możliwość uruchomienia trybu podglądu ustawionej funkcji w celu weryfikacji warunków komfortu pacjenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	67.
	Materac wyposażony w funkcję pomagającą w zapobieganiu powikłaniom płucnym dzięki konfigurowalnym cyklom rotacji bocznej. Przed uruchomieniem funkcji należy określić wagę pacjenta wybierając jedną z 4 opcji w zakresie 40-185 kg. Funkcja uruchamiana z poziomu ekranu dotykowego modułu sterowania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	68.
	Możliwość ustawienia funkcji  rotacji bocznej w trybie ręcznym (możliwość wyboru strony i siły wychylenia w 4-stopniowej skali oraz czasu trwania pozostawania w danej pozycji od 30 minut do 4 godzin.
	Tak
	
	Bez punktacji

	69.
	Możliwość ustawienia funkcji  ciągłej rotacji w trybie automatycznym (możliwość niezależnego określenia  czasu trwania wychylenia na każdy z boków oraz  w pozycji płaskiej w zakresie od 2 minut do 2 godzin a także siły wychylenia na każdy z boków w 4-stopniowej skali)
	Tak 
	
	Bez punktacji

	70.
	Materac wyposażony w tryb wspomagający układanie pacjenta na brzuchu. 
	Tak 
	
	Bez punktacji

	71.
	Możliwość opróżnienia strefy głowy wraz ustawieniem timera w zakresie 1-99 godzin z rozdzielczością 30 minut.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	72.
	Materac z możliwością ustawienie alarmu wyjścia pacjenta z łóżka
	Tak 
	
	Bez punktacji

	73.
	Materac wyposażony w funkcję maksymalnego napełnienia w przypadku gdy pacjent jest przenoszony, zmieniana jest jego pozycja lub gdy chce wstać z łóżka. Materac wraca automatycznie do trybu terapeutycznego  po upływie 30 minut od uruchomienia funkcji maksymalnego napełnienia w celu zmniejszenia ryzyka powstania odleżyn.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	74.
	Maksymalna waga pacjenta 185 kg
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	75.
	Maksymalne obciążenie robocze 250 kg
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	76.
	Materac z funkcją szybkiej deflacji po wciśnięciu przycisku na pilocie bądź panelu sterowania. Podczas pierwszych 30 sekund potrzebnych do spuszczenia powietrza kontrolka zlokalizowana obok przycisku CPR miga i emitowane są dwa sygnały dźwiękowe co 15/20 sekund. Następnie kontrolka pozostaje włączona do momentu wyłączenia trybu. 
	Tak 
	
	Bez punktacji

	77.
	Funkcja natychmiastowego utwardzenia dostępna również po wciśnięciu przycisku umieszczonego na panelach sterujących wbudowanych w barierki boczne łóżka uruchamiającego funkcję ułatwiającą repozycjonowanie pacjenta 
	Tak 
	
	Bez punktacji

	78.
	Możliwość regulacji jasności ekranu dotykowego na panelu sterowania
	Tak 
	
	Bez punktacji

	79.
	Materac wyposażony w 4 uchwyty ewakuacyjne
	Tak
	
	Bez punktacji

	80.
	Informacja o uruchomieniu funkcji CPR dostępna na dotykowym wyświetlaczu 
	Tak 
	
	Bez punktacji

	81.
	Funkcje sterowania materacem dostępne na ekranie dotykowym:                                                                                                                                                                                                                                   - tryb zmiennego ciśnienia,                                                                                                                                                                                                                                            - tryb ciągłego niskiego ciśnienia,                                                                                                                                                                                                                                                    - tryb MCM,                                                                                                                                                                                                                                                                                 - funkcja mobilizacyjna i wspomagania obrotu,                                                                                                                                 - funkcja przeciwodleżynowa z odciążeniem kości krzyżowej,                                                                                                                                                                                              - funkcja programowalnej ciągłej rotacji bocznej,                                                                                                                                                                  - tryb ułożenia w pozycji pronalnej,                                                                                                                                                                                                                                              - funkcja szybkiej deflacji,                                                                                                                                                                                                       - alarm zejścia pacjenta z materaca,                                                                                                                                                                                                                    - manualna regulacja komfortu pacjenta
	Tak 
	
	Bez punktacji

	82.
	Materac wyposażony w pokrowiec poliuretanowy na poliestrze, o niskim współczynniku tarcia, oddychający, bakteriostatyczny, grzybostatyczny i antybakteryjny.
	Tak
	
	Bez punktacji

	83.
	Odbojniki w 4 narożnikach łóżka
	Tak
	
	Bez punktacji

	84.
	6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	85.
	4 gniazda na statywy infuzyjne
	Tak
	
	Bez punktacji

	86.
	Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg
	Tak
	
	Bez punktacji

	87.
	Statyw infuzyjny min. 2 haki z regulacją wysokości
	Tak
	
	Bez punktacji

	88.
	Piloty elektryczne do łóżek  4sztuki
	Tak
	
	Bez punktacji

	89.
	Potwierdzona przez producenta możliwość czyszczenia parowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	B. DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE



	I. POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* 


	1.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące 
	Tak – podać 
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	2.
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.
	Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.
	Czas reakcji serwisu, max. 72 godz.
	Tak
	
	

	5.
	Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym
	Tak
	
	Bez punktacji


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
 

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

    
Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................
Łóżka medyczne do intensywnej terapii
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa sprzętu

Model/typ i numer katalogowy
	ilość
	VAT%
	Cena jedn. netto
	Cena jedn. 

brutto
	Wartość oferty netto
	Wartość oferty brutto



	1. 
	Łóżka medyczne do intensywnej terapii
	
	4 sztuki
	
	
	
	
	

	
	Łącznie:
	
	


PAGE  
Strona 13 z 13

