Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego

[image: image1]
REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

Numer postępowania:

SR/XV-270-40-AG/25
Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

System monitorowania składający się z kardiomonitorów (6 szt.) i stacji centralnego monitorowania
	L.p.
I
	Parametry

II
	Parametr wymagany (graniczny)
III
	Parametr

oferowany
TAK/NIE,
podać/ opisać wartości oferowane

IV
	Zakres punktacji
V

	A. SYSTEM MONITOROWANIA SKŁADAJĄCY SIĘ Z KARDIOMONITORÓW 
(6 SZT.) I STACJI CENTRALNEGO MONITOROWANIA

	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	

	1.
	Nazwa sprzętu
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY OGÓLNE


	5.
	Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia).
	Tak 
	
	Bez punktacji

	6.
	System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.
	Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 2 moduły rozszerzeń z możliwością rozbudowy o dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów pomiarowych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.
	Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów
	Tak
	
	Bez punktacji

	10.
	System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków
	Tak
	
	Bez punktacji

	11.
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Monitor wyposażony w konfigurowalny tryb nocny: uruchamiany automatycznie w wybranych przez użytkownika godzinach. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	14.
	Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instrukcji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami.
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz
	Tak
	
	Bez punktacji

	16.
	Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 120 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet.
	Tak
	
	Bez punktacji

	18.
	Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych
	Tak
	
	Bez punktacji

	19.
	Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure)
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrednio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny – oferowany w ramach przedmiotu zamówienia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp.
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach.
	Tak
	
	Bez punktacji

	23.
	Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	24.
	Możliwość drukowania krzywych, trendów graficznych i numerycznych na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej - bez konieczności pośredniczenia centrali monitorującej
	Tak
	
	Bez punktacji

	25.
	W ramach przedmiotu zamówienia do każdego monitora uchwyt montażowy na kolumnę medyczną.
	Tak
	
	Bez punktacji

	26.
	Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,4" i rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli.  Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2".
	Tak
	
	Bez punktacji

	27.
	Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	28.
	Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy lub ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB.
	Tak
	
	Bez punktacji

	29.
	Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów
	Tak
	
	Bez punktacji

	30.
	Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich
	Tak 
	
	Bez punktacji

	31.
	Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów
	Tak
	
	Bez punktacji

	32.
	Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1,2m
	Tak
	
	Bez punktacji

	33.
	Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IP44
	Tak
	
	Bez punktacji

	34.
	Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22
	Tak
	
	Bez punktacji

	35.
	Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 2 kg
	Tak
	
	Bez punktacji

	36.
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	37.
	EKG
	Tak
	
	Bez punktacji

	38.
	Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG
	Tak
	
	Bez punktacji

	39.
	Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady
	Tak
	
	Bez punktacji

	40.
	Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. z dokładnością +/- 1% lub +/- 1ud/min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	41.
	W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m.
	Tak
	
	Bez punktacji

	42.
	Analiza arytmii
	Tak
	
	Bez punktacji

	43.
	Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii
	Tak 
	
	Bez punktacji

	44.
	Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie
	Tak
	
	Bez punktacji

	45.
	Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor.
	Tak
	
	Bez punktacji

	46.
	Analiza ST
	Tak
	
	Bez punktacji

	47.
	Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie
	Tak
	
	Bez punktacji

	48.
	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	49.
	Oddech
	Tak
	
	Bez punktacji

	50.
	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	51.
	Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej
	Tak
	
	Bez punktacji

	52.
	Saturacja (SpO2)
	Tak
	
	Bez punktacji

	53.
	Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET
	Tak
	
	Bez punktacji

	54.
	Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100%
	Tak
	
	Bez punktacji

	55.
	Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji
	Tak
	
	Bez punktacji

	56.
	Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca
	Tak
	
	Bez punktacji

	57.
	Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2.
	Tak
	
	Bez punktacji

	58.
	W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	59.
	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)
	Tak
	
	Bez punktacji

	60.
	Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	61.
	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.
	Tak
	
	Bez punktacji

	62.
	Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut
	Tak
	
	Bez punktacji

	63.
	Funkcja stazy żylnej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	64.
	Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków z możliwością indywidualnej konfiguracji liczby powtórzeń oraz interwału
	Tak
	
	Bez punktacji

	65.
	Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	66.
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym
	Tak
	
	Bez punktacji

	67.
	W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	68.
	Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu
	Tak
	
	Bez punktacji

	69.
	Temperatura
	Tak
	
	Bez punktacji

	70.
	Pomiar temperatury w 2 kanałach
	Tak
	
	Bez punktacji

	71.
	Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur
	Tak
	
	Bez punktacji

	72.
	Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru
	Tak
	
	Bez punktacji

	73.
	W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry i wielorazowy czujniki temperatury głębokiej dla dorosłych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	74.
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)
	Tak
	
	Bez punktacji

	75.
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów
	Tak
	
	Bez punktacji

	76.
	Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg
	Tak
	
	Bez punktacji

	77.
	Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień
	Tak
	
	Bez punktacji

	78.
	Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny
	Tak
	
	Bez punktacji

	79.
	W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał)
	Tak
	
	Bez punktacji

	80.
	Pomiar ciągłego rzutu minutowego serca w każdym monitorze za pomocą technologii analizy kształtu i powierzchni fali ciśnienia tętnicznego z jednego dostępu naczyniowego z wykorzystaniem standardowych przetworników ciśnienia krwawego bez konieczności stosowania dedykowanych czujników rzutu serca. W zestawie z każdym monitorem możliwość pomiaru dla min. 20 pacjentów
	Tak
	
	Bez punktacji

	81.
	Wynik pomiaru ciągłego rzutu serca prezentowany w formie drzewka decyzyjnego ułatwiającego podejmowanie decyzji klinicznych
	Tak
	
	Bez punktacji

	82.
	Ciągły pomiar rzutu minutowego serca (PiCCO) - 2 szt. 

Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta
lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia, podłączonego do kardiomonitora, zapewniającego prezentację wyników pomiarów na ekranie monitora i zapisywanie ich w pamięci trendów monitora. Prezentacja danych na ekranie głównym w formie graficznej, z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. W komplecie do każdego modułu lub urządzenia zewnętrznego: komplet akcesoriów wielorazowych do podłączenia jednorazowych zestawów pomiarowych. Dodatkowo - w przypadku urządzenia zewnętrznego - podstawa jezdna z hamulcem i koszem na akcesoria lub uchwyt do kolumny medycznej
	Tak
	
	Bez punktacji

	83.
	Pomiar kapnografii (CO2) -3 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	84.
	Pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu metodą strumienia bocznego, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, dostępny stacjonarnie. W zestawie 3 moduły i jednorazowe akcesoria pomiarowe dla 30 pacjentów
	Tak
	
	Bez punktacji

	85.
	Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. W zestawie z każdym monitorem możliwość pomiaru dla min. 20 pacjentów
	Tak
	
	Bez punktacji

	86.
	Możliwość rozbudowy o pomiar poziomu analgezji - pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe, realizowany za pośrednictwem czujnika saturacji - bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów zużywalnych. Wynik pomiaru prezentowany na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości uśpienia, w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających. W zestawie z każdym monitorem możliwość pomiaru dla min. 20 pacjentów
	Tak


	
	Bez punktacji

	87.
	Możliwość rozbudowy o podłączenie aparatu do znieczulania, zapewniające prezentację na ekranie kardiomonitora wartości parametrów i krzywych dynamicznych oraz sygnalizację alarmów. Dane przesyłane dalej do systemu centralnego monitorowania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	88.
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczną identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	89.
	Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	90.
	Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm
	Tak
	
	Bez punktacji

	91.
	Możliwość zmiany priorytetu alarmów
	Tak
	
	Bez punktacji

	92.
	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.
	Tak
	
	Bez punktacji

	93.
	Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	94.
	Granice regulowane indywidualnie - w oknach poszczególnych parametrów - oraz zbiorczo, w oknie ustawień alarmów
	Tak
	
	Bez punktacji

	95.
	Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	96.
	Możliwość bezdotykowego wyciszania alarmów gestem - poprzez odpowiedni ruch dłonią przed ekranem kardiomonitora
	Tak
	
	Bez punktacji

	97.
	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku
	Tak
	
	Bez punktacji

	98.
	Możliwość rozbudowy kardiomonitora o funkcję zaawansowanych alarmów ułatwiających diagnozowanie trudnych stanów klinicznych poprzez informowanie personelu o jednoczasowym zajściu kilku warunków brzegowych - konfigurowanych przez użytkownika - związanych z wartościami różnych mierzonych parametrów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	99.
	Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin.
	Tak
	
	Bez punktacji

	100.
	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów
	Tak
	
	Bez punktacji

	101.
	Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej
	Tak
	
	Bez punktacji

	102.
	Monitor z możliwością rozbudowy o funkcje wczesnego ostrzegania wg skali NEWS2 i MEWS oraz funkcję OxyCRG oraz wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP.
	Tak
	
	Bez punktacji

	103.
	Monitor wyposażony w funkcję przenoszenia konfiguracji oraz trendów parametrów życiowych pacjenta za pośrednictwem pamięci USB. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona przed niepowołanym dostępem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel lub Acrobat Reader.
	Tak
	
	Bez punktacji

	 CENTRALA MONITORUJĄCA

	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	104.
	Nazwa sprzętu
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	 105.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	106.
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	107.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY OGÓLNE

	108.
	Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera z ekranem
	Tak
	
	Bez punktacji

	109.
	Komputer klasy medycznej. Komputer i oprogramowanie tego samego wytwórcy
	Tak
	
	Bez punktacji

	110.
	Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w awaryjne podtrzymanie zasilania na przynajmniej 20 minut
	Tak
	
	Bez punktacji

	111.
	Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone 2 ekrany
	Tak
	
	Bez punktacji

	112.
	Ekrany stanowiska centralnego monitorowania LCD, panoramiczne, o przekątnej min. 24". Rozdzielczość przynajmniej 1680x1050 pikseli
	Tak
	
	Bez punktacji

	113.
	Sterowanie funkcjami centrali poprzez mysz i klawiaturę USB.
	Tak
	
	Bez punktacji

	114.
	Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd do 16 kardiomonitorów
	Tak
	
	Bez punktacji

	115.
	Stanowisko centralnego monitorowania kompatybilne z kardiomonitorami oferowanymi w ramach przedmiotu zamówienia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	116.
	Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 4 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów
	Tak
	
	Bez punktacji

	117.
	Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	118.
	Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd min. 72 godzin trendów dla każdego pacjenta. Trendy tabelaryczne oraz graficzne.
	Tak
	
	Bez punktacji

	119.
	Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 72 godziny przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	120.
	Możliwość rozbudowy wewnętrznej pamięci Full Disclosure centrali > 120 godzin
	Tak
	
	Bez punktacji

	121.
	Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki).
	Tak
	
	Bez punktacji

	122.
	Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć zdarzeń alarmowych: min. 500 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	123.
	Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka
	Tak
	
	Bez punktacji

	124.
	Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	125.
	Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora.
	Tak
	
	Bez punktacji

	126.
	System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję pobierania danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	127.
	Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą – po jednej do każdego stanowiska centralnego monitorowania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	128.
	System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji.
	Tak
	
	Bez punktacji

	129.
	System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o zdalny podgląd monitorowanych pacjentów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem Windows podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także trendów tabelarycznych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	INNE

	130.
	Okres gwarancji  na cały system min 24 m-ce
	Tak – podać
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	131.
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem
	Tak
	
	Bez punktacji

	132.
	7 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak
	
	Bez punktacji

	133.
	Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok
	Tak
	
	Bez punktacji

	134.
	Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu
	Tak
	
	Bez punktacji

	135.
	Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 5 dni kalendarzowych jeśli część zastępcza dostępna jest w Polsce, liczonych od dnia zgłoszenia usterki
	Tak
	
	Bez punktacji

	136.
	Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 10 dni kalendarzowych, jeśli część sprowadzana jest z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia awarii /  wady
	Tak
	
	Bez punktacji

	137.
	Po 10 dniach kalendarzowych od zgłoszenia naprawy/usunięcia wady  awarii jeśli nie uda się  przywrócenia sprzętu /urządzenia do pełnej sprawności wykonawca dostarczy bezpłatnie sprzęt/ urządzenie zastępcze do czasu zakończenia naprawy lub przywrócenia do pełnej sprawności sprzętu/urządzenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	138.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD
	Tak
	
	Bez punktacji

	139.
	Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	140.
	Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego
	Tak
	
	Bez punktacji

	141.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	
	Bez punktacji


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 36 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
 

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

   

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................
 
Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie trwania gwarancji .
System monitorowania składający się z kardiomonitorów (6 szt.) i stacji centralnego monitorowania
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	ilość
	VAT%
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa 

brutto
	Wartość oferty netto
	Wartość oferty brutto



	1.
	System monitorowania składający się z kardiomonitorów (6 szt.) i stacji centralnego monitorowania
	1 zestaw
	
	
	
	
	

	Łącznie:
	
	


PAGE  
Strona 3 z 7

[image: image1][image: image2.png]2201 Ochrona ludnosci
iobrona cywilna



