Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego

[image: image1]
REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

Numer postępowania:

SR/XV-270-32-AG/25
Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ KARDIOWERSJI I STYMULACJI
	L.p.
I
	Parametry

II
	Parametr wymagany (graniczny)
III
	Parametr

oferowany
TAK/NIE,
podać/ opisać wartości oferowane

IV
	Zakres punktacji
V

	A. DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ KARDIOWERSJI I STYMULACJI – 4 szt.

	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	

	1.
	Nazwa sprzętu
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY OGÓLNE


	5.
	Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	6.
	Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci – możliwość szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik, bez konieczności otwierania menu ustawień).
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.
	Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekątnej min. 7 cali, rozdzielczość min. 800x480 pikseli.
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.
	Poziomy energii: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,120,150,170,200J.
	Tak
	
	Bez punktacji

	10.
	Czas ładowania do energii 150 J < 5 sekund.
	Tak
	
	Bez punktacji

	11.
	Czas uruchamiania defibrylatora z gotowością do podania wyładowania poniżej 15 sekund.
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji zewnętrznej: 25-250 Ohmów.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	14.
	Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji wewnętrznej: 15-250 Ohmów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych i elektrod jednorazowych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	16.
	Możliwa defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych.- min. 4 elektrody na wyposażeniu urządzenia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Ustawianie poziomów energii przy pomocy dedykowanego pokrętła na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora wraz z przypisanymi i nadrukowanymi wartościami energii dla każdej zmiany.
	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	18.
	Możliwość stosowania dedykowanych elektrod defibracyjnych radio-przeziernych(dla promieni X-Ray)
	Tak
	
	Bez punktacji

	19.
	Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Możliwość zmiany wybranej energii na mniejszą lub większą za pomocą pokrętła po naładowaniu defibrylatora, a przed defibrylacją. Brak konieczności anulowania lub wyładowania defibrylatora.
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Przyciski na płycie czołowej defibrylatora podpisane polskimi nazwami.
	Tak
	
	Bez punktacji

	23.
	System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	24.
	Automatyczne rozładowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji – możliwość zaprogramowania czasu do rozładowania (30, 60 i 90 sekund).
	Tak
	
	Bez punktacji

	25.
	Wskaźnik sprawności defibrylatora w formie wyświetlacza na przedniej ścianie urządzenia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	26.
	Czytelna sygnalizacja sprawności/niesprawności urządzenia na panelu czołowym, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa.
	Tak
	
	Bez punktacji

	27.
	Konfigurowalny czas wstrzymania alarmu: 1, 2, 3, 5, 10 min lub nieokreślny czas.
	Tak
	
	Bez punktacji

	28.
	Głośność alarmów konfigurowalna – min. 5 poziomów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	29.
	Głośność poleceń konfigurowalna – min. 5 poziomów.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	30.
	Możliwość zmiany koloru krzywych na ekranie – min. 7 kolorów.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	31.
	Kardiowersja
	Tak
	
	Bez punktacji

	32.
	Możliwość wykonania kardiowersji za pomocą:

- wielofunkcyjnych elektrod podłączonych do defibrylatora

- wielofunkcyjnych elektrod lub łyżek zewnętrznych oraz 3/5 odprowadzeniowych elektrod monitorujących.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	33.
	Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania kardiowersji.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	34.
	Możliwość konfiguracji czy defibrylator po wykonanej kardiowersji ma pozostać w trybie kardiowersji lub przejść samoistnie w tryb defibrylacji.
	Tak
	
	Bez punktacji

	35.
	Kardiowersja synchroniczna z załamkiem R zapisu EKG. W trybie kardiowersji strzałki nad załamkami R elektrokardiogramu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	36.
	Wyświetlanie na ekranie defibrylatora informacji, że włączony jest tryb kardiowersji oraz podświetlany jest przycisk kardiowersji.
	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	37.
	Złącze - wejście synchronizujące sygnał EKG z kardiomonitora Philips serii IntelliVue.
	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	38.
	Tryb AED
	Tak
	
	Bez punktacji

	39.
	Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	40.
	Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	41.
	Energia wyładowania 150J lub 170J lub 200 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	42.
	W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią do wyboru 150, 170, 200 J dla osoby dorosłej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	43.
	Analiza EKG oceniająca EKG pacjenta oraz jakość sygnału w celu określania czy defibrylacja jest wskazana oraz impedancję styku elektrod defibrylacyjnych.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	44.
	Wyświetlanie wskaźnika kontaktu ze skórą pacjenta w formie graficznej reprezentacji jakości kontaktu elektrod wielofunkcyjnych przy użyciu min. 3 kolorów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	45.
	W trybie AED możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficznej oraz monitorowanie SpO2 oraz tętna.
	Tak
	
	Bez punktacji

	46.
	W trybie AED możliwość monitorowania CO2 oraz AwRR.
	Tak
	
	Bez punktacji

	47.
	W przypadku niewskazanej defibrylacji możliwość konfiguracji czy defibrylator ma przejść w tryb monitorowania pacjenta czy przejść w tryb RKO z komunikatami głosowymi.
	Tak
	
	Bez punktacji

	48.
	Algorytm analizy pozwalający uniknąć defibrylacji przy rytmach, którym najczęściej towarzyszy obecność tętna lub rytmach, przy których defibrylacja nie przyniosłaby korzyści.
	Tak
	
	Bez punktacji

	49.
	Tryb EKG i arytmii
	Tak
	
	Bez punktacji

	50.
	Monitorowanie EKG pacjenta za pomocą 3 lub 7 odprowadzeń. Wyposażenie: przewód EKG 3 odprowadzeniowy kompatybilny z wejściem ekg kardiomonitora Philips z serii IntelliVue.
	Tak
	
	Bez punktacji

	51.
	Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	52.
	Pomiar częstości akcji serca we wszystkich trybach defibrylatora w zakresie min. 16 – 300 uderzeń na minutę dla osoby dorosłej oraz min. 16-350 uderzeń na minutę dla dziecka/niemowlęcia.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	53.
	Wybór odprowadzenia z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych lub jednorazowych elektrod do defibrylacji stymulacji.
	Tak
	
	Bez punktacji

	54.
	Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna.
	Tak
	
	Bez punktacji

	55.
	Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF.
	Tak
	
	Bez punktacji

	56.
	CMRR dla sygnału EKG: min. 105dB.
	Tak
	
	Bez punktacji

	57.
	Filtr EKG o częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz lub 60 Hz.
	Tak
	
	Bez punktacji

	58.
	Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia).
	Tak
	
	Bez punktacji

	59.
	Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca.
	Tak
	
	Bez punktacji

	60.
	Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie.
	Tak
	
	Bez punktacji

	61.
	Złącze - wejście synchronizujące sygnał EKG z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta .
	Tak
	
	Bez punktacji

	62.
	Wyposażenie defibrylatora: przewód EKG 3 odprowadzeniowy - 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	63.
	Stymulacja 
	Tak
	
	Bez punktacji

	64.
	Tryb pracy: stały oraz na żądanie.
	Tak
	
	Bez punktacji

	65.
	Natężenie prądu stymulacji min. od 10mA do 200mA ze skokiem co 5mA.
	Tak
	
	Bez punktacji

	66.
	Czas trwania impulsu: od wyboru przez użytkownika 20 lub 40 ms.
	Tak
	
	Bez punktacji

	67.
	Częstość: od 30 imp./min do 180 imp./min ze skokiem co 10 imp./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	68.
	Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania stymulacji pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	69.
	W komplecie z defibrylatorem elektrody jednorazowe do defibrylacji – 1szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	70.
	Drukarka
	Tak
	
	Bez punktacji

	71.
	Rejestrator termiczny – szerokość zapisu min. 50 mm.
	Tak
	
	Bez punktacji

	72.
	Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje wydruk paska.
	Tak
	
	Bez punktacji

	73.
	Możliwość wydruku opóźnionego tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku.
	Tak
	
	Bez punktacji

	74.
	Stała prędkość wydruku 25 mm/s.
	Tak
	
	Bez punktacji

	75.
	Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi).
	Tak
	
	Bez punktacji

	76.
	Możliwość wydrukowania raportów min. : podsumowanie zdarzeń, trend funkcji życiowych, test funkcjonalny, konfiguracja, informacje o zdarzeniu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	77.
	Zasilanie
	Tak
	
	Bez punktacji

	78.
	Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator.
	Tak
	
	Bez punktacji

	79.
	Ładowanie akumulatorów z sieci 100-240 V AC / 50 lub 60 Hz.
	Tak
	
	Bez punktacji

	80.
	Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	81.
	Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypadnięciem przewodu zasilającego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	82.
	Typ akumulatora – litowo-jonowy lub litowo-polimerowy, łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi.
	Tak
	
	Bez punktacji

	83.
	Czas pracy na akumulatorze: 2,5 godz. w przypadku monitorowania pacjenta EKG, SpO2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a następnie 20 defibrylacji, a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J
	Tak
	
	Bez punktacji

	84.
	Czas ładowania akumulatora do 100%: poniżej 3 godzin
	Tak
	
	Bez punktacji

	85.
	Wskaźnik pojemności akumulatora na ekranie defibrylatora. W przypadku niskiego poziomu naładowania wskaźnik na płycie czołowej miga, słychać sygnał dźwiękowy oraz po włączeniu defibrylatora wyświetlany jest komunikat o akumulatorze.
	Tak
	
	Bez punktacji

	86.
	Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC
	Tak


	
	Bez punktacji

	87.
	Temperatura przechowywania bez akumulatora: min. od -20 do + 70ºC.
	Tak
	
	Bez punktacji

	88.
	Praca w wilgotności: 15 – 95%.
	Tak
	
	Bez punktacji

	89.
	Defibrylator odporny na upadek zgodnie z normą IEC 68-2-32 z min. 75 cm. lub równoważną.
	Tak
	
	Bez punktacji

	90.
	Urządzenie odporne na kurz i zalania cieczą – klasa szczelności obudowy min. IP54 – zarówno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym.
	Tak
	
	Bez punktacji

	91.
	Urządzenie odporne na wstrząsy, upadki i uderzenia – zgodnie z normą IEC 68-2-32 (lub równoważną).
	Tak
	
	Bez punktacji

	92.
	Spełnienie wymogów bezpieczeństwa zgodnie z EN 60601-2-4 i EN 60601-1 lub równoważnych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	93.
	Spełnianie wymagań normy EC 60601-1-2:2014/EN 60601-1-2:2015 oraz IEC 60601-1-2:2007/EN60601-1-2:2007 lub równoważnych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	94.
	Spełnianie norm bezpieczeństwa: EN60601-2-4:2011/GB9706.8-2009, EN 60601-1/A1:2013/GB9706.1-2007 lub równoważnych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	95.
	Zgodnie z normą 62304 niebezpieczeństwo wynikające z błędów oprogramowania zostały zminimalizowane przez zapewnienie zgodności produktu z wymaganiami dla oprogramowania.
	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	96.
	Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny).
	Tak
	
	Bez punktacji

	97.
	Wbudowany uchwyt do przenoszenia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	98.
	Możliwość rozbudowy o opcje EtCO2 w strumieniu bocznym lub głównym. Pomiar EtCO2, AwRR.
	Tak
	
	Bez punktacji

	99.
	Ciężar urządzenia bez akumulatora do 5,8 kg
	Tak
	
	Bez punktacji

	100.
	Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	101.
	Krytyczne podzespoły urządzenia testowane automatycznie nie rzadziej niż co godzinę. Pełny test automatyczny nie rzadziej niż raz w tygodniu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	102.
	Możliwość eksportu i importu konfiguracji urządzenia za pomocą dysku USB.
	Tak
	
	Bez punktacji

	103.
	Okres gwarancji 24 m-ce
	Tak
	
	Bez punktacji

	104.
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem
	Tak
	
	Bez punktacji

	105.
	7 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak
	
	Bez punktacji

	106.
	Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok
	Tak
	
	Bez punktacji

	107.
	Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu
	Tak
	
	Bez punktacji

	108.
	Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 5 dni kalendarzowych jeśli część zastępcza dostępna jest w Polsce, liczonych od dnia zgłoszenia usterki
	Tak
	
	Bez punktacji

	109.
	Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 10 dni kalendarzowych, jeśli część sprowadzana jest z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia awarii /  wady
	Tak
	
	Bez punktacji

	110.
	Po 10 dniach kalendarzowych od zgłoszenia naprawy/usunięcia wady  awarii jeśli nie uda się  przywrócenia sprzętu /urządzenia do pełnej sprawności wykonawca dostarczy bezpłatnie sprzęt/ urządzenie zastępcze do czasu zakończenia naprawy lub przywrócenia do pełnej sprawności sprzętu/urządzenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	111.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD
	Tak
	
	Bez punktacji

	112.
	Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	113.
	Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego
	Tak
	
	Bez punktacji

	114.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	
	Bez punktacji


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. 
UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
 

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

   

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................
 
Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie trwania gwarancji .
Defibrylator z funkcją kardiowersji i stymulacji
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	ilość
	VAT%
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa 

brutto
	Wartość oferty netto
	Wartość oferty brutto



	1.
	Defibrylator z funkcja kardiowersji i stymulacji
	4 szt.
	
	
	
	
	

	Łącznie:
	
	


PAGE  
Strona 3 z 7

[image: image1][image: image2.png]2201 Ochrona ludnosci
iobrona cywilna



