Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego

Numer postępowania:

SR/XV-270-9-AG/26
Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
PAKIET nr 2
OSOBISTE POMPY INSULINOWE DLA DOROSŁYCH – 14 sztuk
Oferowany model (pełna nazwa urządzenia, model, typ, nr katalogowy): …………………………………………………………………………………………………………………….… 

Producent (+ adres, adres strony www): ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………………………………………………………...............

Rok produkcji: nie starszy niż 2025 r. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie może pochodzić 
z ekspozycji, wystaw itp.
Gwarancja liczona od dnia realizacji procedury NFZ, a nie dnia zakupu od producenta.
	L.p.

I
	Parametry

II
	Parametr wymagany 

III
	Parametr oferowany

TAK/NIE

podać/opisać

IV
	Zakres punktacji

V

	1.
	Osobista pompa insulinowa (fabrycznie nowa) 
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.
	Producent
	Opis 
	
	Bez punktacji

	3.
	Model/typ
	Opis 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji
	Opis 
	
	Bez punktacji

	5.
	Blokada pompy: wymagana elektroniczna blokada klawiszy pompy lub urządzenia sterującego pompą
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 4


	Tak (podać)
	
	Bez punktacji

	7.
	Programowanie bolusa: ( prostego/ standard) -Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	Programowanie bolusa: (przedłużonego/prostokątny) -Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus; maksymalny czas trwania bolusa - nie mniej niż 7h
	Tak (podać)
	
	Bez punktacji

	9.
	Programowanie bolusa: (złożony /podwójny /wielofalowy). Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus
	Tak 
	
	Bez punktacji

	10.
	Czasowa zmiana bazy/ dawki podstawowej: możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min. z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie. Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza): dostępna z pozycji ekranu głównego lub pompy/aplikacji w smartfonie/PDA. Czas: do 24 godz.
	Tak
	
	Bez punktacji



	11.
	Programowanie baz, wprowadzanie przepływów godzinowych (liczba jednostek na godzinę): dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/godz.
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Zamawiający wymaga obowiązkowo min. dwóch schematów bazy. Posiadanie powyżej dwóch jest dodatkowo punktowane.
	Tak (podać)
	
	2 rodzaje – 0 pkt

Powyżej 2 schematów – 5 pkt; 

	13.
	Dokładność dawkowania bazy mniejsza niż 

0,1 j/godzinę, (każdy rodzaj bazy)


	Nie (podać dokładność)
	
	<0,1 j/godzinę – 5 pkt

Brak – 0 pkt

	14.
	Pamięć pompy (Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów; program do odczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych z systemu CGM, z którym jest zintegrowany)

Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik. Firma dostarcza darmowy dostęp do oprogramowania (w wersji działającej lokalnie lub w wersji online w chmurze) i urządzenia konieczne do odczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) oraz użytkownikowi pompy.
Bezpośrednio z pompy: aktualne dawki w bazie, minimum 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 28-30 dni.
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową lub w aplikacji w smartfonie) umożliwiający:

-programowanie ustawień w kilku przedziałach czasowy, 

-wprowadzanie przez użytkownika gramów węglowodanów lub wymienników węglowodanowych, 

-kalkulację aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza dawkę korekcyjną bolusa insuliny,

- ręczne wprowadzenie wartości stężenia glukozy do kalkulatora bolusa lub komunikację z systemem CGM.
	Tak
	
	15 pkt - Kalkulator bolusa dostępny w urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową lub w smartfonie

	16.
	Automatyczne wypełnienie drenu: tak- nieograniczona liczba wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio tylko za pomocą funkcji w pompie.
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Zestawy infuzyjne (dostarczone przy dostawie) min. 2 szt. w zestawie – o różnych długościach kaniuli,

Zestawy infuzyjne objęte limitem refundacji przez NFZ w dniu ogłoszenia postępowania:

 Zestawy drenowe:
wkłucia: metalowe (sztywne) i z tworzyw sztucznych (elastyczne),
Długość drenu - co najmniej 2 długości. 

Długość kaniuli – co najmniej 2 długości.

Zestawy bezdrenowe do Patch Pomp

Długość kaniuli – co najmniej dwie długości
	Tak
	
	18 pkt – zestawy bezdrenowe do patch pomp

	18.
	Przypomnienie o wymianie zestawu infuzyjnego
	Nie (podać)
	
	Alarm informujący o konieczności wymiany zestawu infuzyjnego

Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt

	19.
	Serwis: zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 h/ dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym) z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy), podlegającą ocenie przez klientów (wymogi dotyczące informacji na stronie internetowej- patrz punkt 1 pod tabelą).Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze). Przesyłka pompy na koszy firmy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Baterie- zasilanie pompy: baterie AA, AAA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych, na stacjach paliw, sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach itp.). 

Akumulatory: w przypadku koniczności stosowania ładowarek koniczne wyposażenie w nią użytkownika pompy.

Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy, w aplikacji w smartfonie/PDA o zbliżającym się zużyciu  baterii/wyładowaniu akumulatora.
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej: Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej). 
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Gwarancja: dla pompy: co najmniej 4 lata; przy awarii wymiana na nową pompę .W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie.

Odbiór i dostarczenie przedmiotu umowy do Zamawiającego lub osoby wykonującej uprawnienia z tytułu gwarancji (użytkownik- pacjent) w wyniku wykonania obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przekazania przedmiotu umowy przez Zamawiającego innemu użytkownikowi (pacjentowi) niż użytkownik (pacjent) pierwotny nie powoduje utraty gwarancji.

Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi po dokonaniu jednokrotnej naprawy i konieczności zaistnienia drugiej jego naprawy Wykonawca zobowiązany jest wymienić uszkodzone urządzenie na nowe wolne od wad w terminie 24 godzin w dni robocze od stwierdzenia drugiej usterki. 

Termin gwarancji liczony od dnia realizacji procedury NFZ (nie od dnia zakupu sprzętu od Wykonawcy)
	Tak

(podać oferowany okres gwarancji w kol. IV )
	
	Bez punktacji

	23.
	Menu: w pełnym zakresie język polski lub ikony lub symbole
	Tak
	
	Bez punktacji

	24.
	Instrukcja obsługi: w pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę
	Tak
	
	Bez punktacji

	25.
	Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. w zestawie
	Tak
	
	Bez punktacji

	26.
	Etui ochronne na pompę lub urządzenie komunikujące się z pompą 
	Tak
	
	Bez punktacji

	27.
	Aplikator do zestawów infuzyjnych 
	Tak 
	
	Bez punktacji

	28.
	Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii).
	Tak
	
	Bez punktacji

	29.
	Wykonawca zapewnia szkolenie techniczne (każdego nowego pacjenta) w terminie 14 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz zgłoszeniu takiej potrzeby przez zespół terapeutyczny ośrodka podłączającego pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy- podpisuję kartę szkolenia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	30.
	Wykonawca zapewnia przeszkolenie praktyczne zespołu diabetologicznego Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanej pompy.

	Tak
	
	Bez punktacji

	31.
	System ciągłego monitorowania glikemii zintegrowany z pompą insulinową. 
	Nie (podać)
	
	Tak – 9 pkt

Nie – 0 pkt


Punkt 1.

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informację dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej;

- telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy;

- dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen itp.).

REKOMENDOWANE DODATKOWE OPCJE:
Cena zestawów infuzyjnych,  która nie przekracza miesięcznego limitu refundacji dla osób <26. roku życia oraz 30% tego limitu dla osób >26. roku życia.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty!

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie (aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania, we wszystkich pozycjach – parametrach wymaganych Wykonawca winien wpisać „TAK”).

Wykonawca zobowiązany jest załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej – wraz z dostawą.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 4 lata gwarancji prawidłowego działania pomp, obejmującą części zamienne i serwis. Wymaga się każdorazowego przedłużenia gwarancji o czas naprawy przekraczający  24 godz.


Serwis na terenie Polski. Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, czas reakcji serwisu do 24 godz. (dni robocze). W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 1 dzień zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie medyczne zastępcze o takich samych parametrach  w ciągu 24 godzin w dni robocze.
Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ....................................

Osobiste pompy insulinowe muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji: nie starszy niż  2025 r.), nie mogą pochodzić z ekspozycji, wystaw itp.
………………………………, dnia …………………………………
  


………………………………………………………………..……

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących 

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu

Strona 1 z 5

Strona 5 z 5

