Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego

Numer postępowania:

SR/XV-270-9-AG/26
Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
PAKIET NR 3

OSOBISTE POMPY INSULINOWE DLA DOROSŁYCH – 15 sztuk
Oferowany model (pełna nazwa urządzenia, model, typ, nr katalogowy): …………………………………………………………………………………………………………………….… 

Producent (+ adres, adres strony www): ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Kraj produkcji: …………………………………………………………………………………………...............
Rok produkcji: nie starszy niż 2025 r. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie może pochodzić z ekspozycji, wystaw itp.
Gwarancja liczona od dnia realizacji procedury NFZ, a nie dnia zakupu od producenta.
	L.p.

I
	Parametry

II
	Parametr wymagany 

III
	Parametr oferowany

TAK/NIE

podać/opisać

IV
	Zakres punktacji

V

	1.
	Osobista pompa insulinowa (fabrycznie nowa) 
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.
	Producent
	Opis 
	
	Bez punktacji

	3.
	Model/typ
	Opis 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji
	Opis 
	
	Bez punktacji

	5.
	Blokada pompy: wymagana elektroniczna blokada klawiszy pompy lub urządzenia sterującego pompą
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 4


	Tak (podać)
	
	Bez punktacji

	7.
	Programowanie bolusa: ( prostego/ standard)-Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus
	Tak
	
	Bez punktacji


	8.
	Programowanie bolusa: (przedłużonego/prostokątny)-Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus; maksymalny czas trwania bolusa - nie mniej niż 7h
	Tak (podać)
	
	Bez punktacji

	9.
	Programowanie bolusa: (złożony /podwójny /wielofalowy). Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus
	Tak 
	
	Bez punktacji

	10.
	Czasowa zmiana bazy/ dawki podstawowej: możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min. z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie. Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza): dostępna z pozycji ekranu głównego lub pompy/aplikacji w smartfonie/PDA. Czas: do 24 godz.
	Tak
	
	Bez punktacji



	11.
	Programowanie baz, wprowadzanie przepływów godzinowych (liczba jednostek na godzinę): dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/godz.
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Zamawiający wymaga obowiązkowo min. Dwóch schematów bazy. Posiadanie powyżej dwóch jest dodatkowo punktowane.
	Tak (podać)
	
	2 rodzaje – 0 pkt

Powyżej 2 schematów – 3 pkt; 

	13.
	Dokładność dawkowania bazy mniejsza niż 

0,1 j/godzinę, (każdy rodzaj bazy)


	Nie (podać dokładność)
	
	<0,1 j/godzinę – 3 pkt

Brak – 0 pkt

	14.
	Pamięć pompy (Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów; program do odczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych z systemu CGM, z którym jest zintegrowany)

Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik. Firma dostarcza darmowy dostęp do oprogramowania (w wersji działającej lokalnie lub w wersji online w chmurze) i urządzenia konieczne do odczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) oraz użytkownikowi pompy.
Bezpośrednio z pompy: aktualne dawki w bazie, minimum 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 28-30 dni.
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową lub w aplikacji w smartfonie) umożliwiający:

-programowanie ustawień w kilku przedziałach czasowy, 

-wprowadzanie przez użytkownika gramów węglowodanów lub wymienników węglowodanowych, 

-kalkulację aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza dawkę korekcyjną bolusa insuliny,

- ręczne wprowadzenie wartości stężenia glukozy do kalkulatora bolusa lub komunikację z systemem CGM.
	Tak
	
	3 pkt - Kalkulator bolusa dostępny w smartfonie komunikującym się z pompą

	16.
	Automatyczne wypełnienie drenu: tak- nieograniczona liczba wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio tylko za pomocą funkcji w pompie.
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Zestawy infuzyjne (dostarczone przy dostawie) min. 2 szt. w zestawie – o różnych długościach kaniuli,

Zestawy infuzyjne objęte limitem refundacji przez NFZ w dniu ogłoszenia postępowania:

 Zestawy drenowe:
wkłucia: metalowe (sztywne) i z tworzyw sztucznych (elastyczne),
Długość drenu - co najmniej 2 długości. 

Długość kaniuli – co najmniej 2 długości.

Zestawy bezdrenowe do Patch Pomp

Długość kaniuli – co najmniej dwie długości
	Tak
	
	3 pkt – zestawy bezdrenowe do patch pomp

	18.
	Przypomnienie o wymianie zestawu infuzyjnego
	Nie (podać)
	
	Alarm informujący o konieczności wymiany zestawu infuzyjnego

Tak – 3 pkt

Nie – 0 pkt

	19.
	Serwis: zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 h/ dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym) z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy), podlegającą ocenie przez klientów (wymogi dotyczące informacji na stronie internetowej- patrz punkt 1 pod tabelą).Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze). Przesyłka pompy na koszy firmy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Baterie- zasilanie pompy: baterie AA, AAA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych, na stacjach paliw, sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach itp.). 

Akumulatory: w przypadku koniczności stosowania ładowarek koniczne wyposażenie w nią użytkownika pompy.

Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy, w aplikacji w smartfonie/PDA o zbliżającym się zużyciu  baterii/wyładowaniu akumulatora.
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej: Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej). Nie dotyczy pomp bezdrenowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Gwarancja: dla pompy: co najmniej 4 lata; przy awarii wymiana na nową pompę .W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie.

Odbiór i dostarczenie przedmiotu umowy do Zamawiającego lub osoby wykonującej uprawnienia z tytułu gwarancji (użytkownik- pacjent) w wyniku wykonania obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przekazania przedmiotu umowy przez Zamawiającego innemu użytkownikowi (pacjentowi) niż użytkownik (pacjent) pierwotny nie powoduje utraty gwarancji.

Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi po dokonaniu jednokrotnej naprawy i konieczności zaistnienia drugiej jego naprawy Wykonawca zobowiązany jest wymienić uszkodzone urządzenie na nowe wolne od wad w terminie 24 godzin w dni robocze od stwierdzenia drugiej usterki. 

Termin gwarancji liczony od dnia realizacji procedury NFZ (nie od dnia zakupu sprzętu od Wykonawcy)
	Tak

(podać oferowany okres gwarancji w kol. IV )
	
	Bez punktacji

	23.
	Menu: w pełnym zakresie język polski lub ikony i symbole
	Tak
	
	Bez punktacji

	24.
	Instrukcja obsługi: w pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę
	Tak
	
	Bez punktacji

	25.
	Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. w zestawie
	Tak
	
	Bez punktacji

	26.
	Etui ochronne na pompę lub urządzenie komunikujące się z pompą.
	Tak
	
	Bez punktacji

	27.
	Aplikator do zestawów infuzyjnych 
	Tak 
	
	Bez punktacji

	28.
	Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii).
	Tak
	
	Bez punktacji

	29.
	Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni 
od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy 
w terminie 14 dni od daty przekazania pompy 
w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy- podpisuję kartę szkolenia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	30.
	Wykonawca zapewnia przeszkolenie praktyczne zespołu diabetologicznego Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanej pompy.

	Tak
	
	Bez punktacji

	31.
	System ciągłego monitorowania glikemii zintegrowany z pompą insulinową lub łączący się z aplikacją obsługującą pompę insulinową - 
	Tak
	
	Bez punktacji

	32.
	System automatycznego podawania insuliny (AID) będący częścią pompy insulinowej lub będący aplikacją smartfonową z bezpłatnym dostępem do aplikacji przez minimum 4 lata.
	TAK
	
	System AID oparty na aplikacji smarfonowej – 8 pkt. 


Punkt 1.

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informację dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej;

- telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy;

- dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen itp.).

REKOMENDOWANE DODATKOWE OPCJE:
Cena zestawów infuzyjnych,  która nie przekracza miesięcznego limitu refundacji dla osób <26. roku życia oraz 30% tego limitu dla osób >26. roku życia.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty!

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie (aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania, we wszystkich pozycjach – parametrach wymaganych Wykonawca winien wpisać „TAK”).

Wykonawca zobowiązany jest załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej – wraz z dostawą.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 4 lata gwarancji prawidłowego działania pomp, obejmującą części zamienne i serwis. Wymaga się każdorazowego przedłużenia gwarancji o czas naprawy przekraczający  24 godz.


Serwis na terenie Polski. Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, czas reakcji serwisu do 24 godz. (dni robocze). W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 1 dzień zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie medyczne zastępcze o takich samych parametrach  w ciągu 24 godzin w dni robocze.
Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ....................................

Osobiste pompy insulinowe muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji: nie starszy niż 2025 r.), nie mogą pochodzić z ekspozycji, wystaw itp.

………………………………, dnia …………………………………
  


………………………………………………………………..……

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących 

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu

Strona 1 z 5

Strona 5 z 5

